## Lote 1
FORMULARIO DE COTIZACIÓN 1
OFERTA TÉCNICA
LOTE 1 - EQUIPO AUTOMATIZADO DE ANÁLISIS DE ELISA
Proceso No.: |  | Licitacion GIZ-P-010/22
Descripcion: |  | 1 EQUIPO AUTOMATIZADO DE ANÁLISIS DE ELISA
Fecha de la oferta:
Nombre de la empresa:
Persona de contacto:
Dirección:
Teléfonos:
E-Mail:
ÍTEM | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |  | OFERTA TÉCNICA (Ofertado)
1 | CANTIDAD: | 1
| UNIDAD DE MEDIDA: | Equipo
| CARÁCTERÍSTICAS TÉCNICAS: | EQUIPO AUTOMATIZADO DE ANÁLISIS DE ELISA, ESTÁNDAR DE 96 POCILLOS
CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO:
Equipo con lector elisa y Lector CLIA combinado,
Capacidad de procesamiento simultaneo con programa de trabajo automatizado de mas de 10 analitos,
Precision intra ensayo <5% CV
Reproducibilidad a concentraciones variables de analito <3% CV,
Acarreo en concentraciones variables de analito <5% CV,
Indice de correlación con el método manual mayor al 0.98 (R),
Sonda de pipeteo de acero inoxidable volumen minimo de pipeteo: 2UL,
Gradilla especifica para muestras hasta 96 pocillos y gradilla especifica para reactivos mayor a 25 espacios.
SISTEMA OPERACIONAL:
Equipo controlado con computadora incluida y software esoecifico del fabricante.
Sistema abierto que permite la incorporacion de variedad de ensayos ELISA y CLIA de diferentes fabricantes.
| OTROS: | Equipo para analizar muestras humanas para la detección cualitativa y cuantitativa de anticuerpos anti SARS COV 2 para la estandarización del ensayo de neutralización y para el estudio piloto de prevalencia de anticuerpos.
| GARANTÍAS TÉCNICAS: | 1 año contra defectos de fábrica, a partir de la recepción definitiva del equipo.
| MANTENIMIENTO PREVENTIVO: | Semestralmente, mientras dure la garantía
| CAPACITACIÓN: | Capacitación al personal asignado para el manejo del equipo.
| MANUALES: | El equipo debe ser entregado con el respectivo manual de usuario.
| INSTALACIÓN: | Entregar el equipo instalado y en funcionamiento.
| TIEMPO DE ENTREGA: | El oferente debe especificar (ofrecer el menor tiempo de entrega posible).

## Lote 2
FORMULARIO DE COTIZACIÓN 1
OFERTA TÉCNICA
LOTE 2 - ELISA PARA IgG SARS-COV-2 CUANTITATIVO
Proceso No.: |  | Licitacion GIZ-P-010/22
Descripcion: |  | 20 ESTUCHES ELISA PARA IgG SARS-COV-2 CUANTITATIVO
Fecha de la oferta:
Nombre de la empresa:
Persona de contacto:
Dirección:
Teléfonos:
E-Mail:
ÍTEM | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |  | OFERTA TÉCNICA (Ofertado)
1 | CANTIDAD: | 20
| UNIDAD DE MEDIDA: | Estuche
| CARÁCTERÍSTICAS TÉCNICAS: | ELISA PARA IgG SARS-COV-2 CUANTITATIVO
CARACTERÍSTICAS:
Estuche de diagnostico para determinación cualitativa y cuantitativa de anticuerpos tipo IgG contra la proteina S del virus SARS-COV - 2 en suero humano mediante enzimoinmunoanalisis de adsorción (ELISA),
Calibrado con el primer estandar internacional de la OMS,
Incluye estandares para elaborar la curva de cuantificacion en cada ensayo,
Incluye controles positivos y controles negativos.
| OTROS: | Reactivo para analizar muestras humanas para la detccion cualitativa y cuantitativa de anticuepros anti SARS-COV-2 para la estandarización del ensayo de Neutralización y para el estudio piloto de prevalencia de anticuerpos.
| TIEMPO DE ENTREGA: | El oferente debe especificar (ofrecer el menor tiempo de entrega posible).

## Lote 3
FORMULARIO DE COTIZACIÓN 1
OFERTA TÉCNICA
LOTE 3 - MATERIALES PARA CULTIVO CELULAR
Proceso No.: |  | Licitacion GIZ-P-010/22
Descripcion: |  | MATERIALES PARA CULTIVO CELULAR
Fecha de la oferta:
Nombre de la empresa:
Persona de contacto:
Dirección:
Teléfonos:
E-Mail:
ÍTEM | NOMBRE DEL ÍTEM | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | UNIDAD DE MEDIDA | DANTIDAD | OFERTA TÉCNICA (Ofertado)
1 | Flask de cultivo celular 75 cm2 | Frascos esteriles para uso en Cultivo Celular, cuello inclinado, tapa rosca con filtro o ventilacion, rectangular de 75 cm2, volumen 250 ml, tratado con TC. Libre de DNasa/Rnasa, DNA humano. No pirogenico. | Caja x 100 unidades | 1
2 | Flask de cultivo celular 25 cm2 | Frascos esteriles para uso en Cultivo Celular, cuello inclinado, tapa rosca con filtro o ventilacion, rectangular de 25 cm2, volumen 50 ml, tratado con TC. Libre de DNasa/Rnasa, DNA humano. No pirogenico. | Paquete x 10 unidades | 18
3 | Flask de cultivo celular 175 cm2 | Frascos esteriles para uso en Cultivo Celular, cuello inclinado, tapa rosca con filtro o ventilacion, rectangular de 150 cm2, volumen 550ml, tratado con TC. Libre de DNasa/Rnasa, DNA humano. No pirogenico. | Caja x 40 unidades | 1
4 | Placas de 96 pocillos | Placas tratadas para cultivo celular para una adhesión celular excelente, estériles, 96 pocillos fondo plano, matriz 8 x 12, color transparente. | Caja x 50 unidades | 1
5 | Microplacas de 96 pocillos | Microplacas de 96 pocillos, para uso en cultivo celular | Caja x 50 unidades | 1
6 | Placas de cultivo celular de 12 pocillos | Placas de cultivo celular de 12 pocillos | Caja x 50 unidades | 1
7 | placas de cultivo celular de 24 pocillos | Placas de cultivo celular de 24 pocillos | Caja x 50 unidades | 1
8 | Tips 200 ul c/filtro | Tips esteriles con filtro para diferentes micropipetas volumen de 200 ul | Racks x 96 tips | 20
9 | Tips 1000 ul c/filtro | Tips esteriles con filtro para diferentes micropipetas volumen de 1000 ul. | Racks x 96 tips | 20
10 | Tubos de centrifuga de 15 ml | Tubos de centrifuga que resista la centrifugación a 12 000 de RCF (polipropileno), ideal para la centrifugación de células, volumen 15 ml, tapa rosca con borde hermetico, esteriles. | Paquete x 50 unidades | 5
11 | Tubos de centrifuga de 50 ml | Tubos de centrifuga que resista la centrifugación a 12 000 de RCF (polipropileno), ideal para la centrifugación de células, volumen 50 ml, tapa rosca con borde hermetico, esteriles. | Paquete x 50 unidades | 5
12 | Depositos de reactivo | Deposito de reactivo para pipeteo, estéril, para pipetas multicanal color blanco. Volumen de 50 ml, | Paquetes x 10 unidades | 5
13 | Filtros estériles 500 ml | Filtros esteriles, descartables, 0.2 um membrana de nitrato de celulosa con frasco de capacidad de 500 ml | Caja x 12 unidades | 4
TIEMPO DE ENTREGA: |  | El oferente debe especificar (ofrecer el menor tiempo de entrega posible).

## Lote 4
FORMULARIO DE COTIZACIÓN 1
OFERTA TÉCNICA
LOTE 4 - REACTIVOS PARA CULTIVO CELULAR
Proceso No.: |  | Licitacion GIZ-P-010/22
Descripcion: |  | REACTIVOS PARA CULTIVO CELULAR
Fecha de la oferta:
Nombre de la empresa:
Persona de contacto:
Dirección:
Teléfonos:
E-Mail:
ÍTEM | NOMBRE DEL ÍTEM | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | UNIDAD DE MEDIDA | DANTIDAD | OFERTA TÉCNICA (Ofertado)
1 | Medio DMEM 1x (liquido) | Medio Eagle modificado de Dulbecco (DMEM), líquido, concentración 1X, pH de 7.0 a 7.4, con alto contenido en glucosa, L-glutamina, rojo fenol, 12, osmolalidad de 320 a 360 mOsm/kg, para el cultivo de células de mamíferos. | 1 Frasco x 500 ml | 5
2 | Suero Fetal Bovino | Suero bovino fetal, líquido, fetal, ganado/especie bovina, tratamiento de suero estándar (esterilizado mediante filtro), testado para virus y micoplasma. | Frasco x 500 ml | 1
3 | Aminoacidos no esenciales | Solución de aminoácidos MEM no esenciales, concentración 100X, líquido, pH de 0 a 2, util para cultivo celular. | Frasco x 100 ml | 2
4 | Antibiotico-Antimicotico | Antibiotico-antimicotico con 10,000 u/ml de penicilina G sodica y 10,000 Ug/ml Streptomicina sulfato y 25 Ug/ml de anfotericina B. Concentracion 100 X . Filtrado esteril para uso en cultivo celular. | Frasco x 100 ml | 3
5 | Tipsina EDTA 1X | Tripsina-EDTA Solution 1X. Al 0.05% trypsina y 0,53 mM de EDTA en Hanks Balanced Salt solution sin Ca++ ni Mg++. Frasco de 100 ml. Filtrado esteril para uso en cultivo celular. | Frasco x 100 ml | 10
6 | DPBS 1X | DPBS, sin calcio ni magnesio, concentración 1X, pH de 7 a 7,3, osmolalidad de 270 a 300 mOsm/kg, nivel de endotoxina de 0,00 a 0,50 EU/mL, clasificación sin material de origen animal, uso para cultivo de células de mamiferos. | Frasco x 500 ml | 3
TIEMPO DE ENTREGA: |  | El oferente debe especificar (ofrecer el menor tiempo de entrega posible).

## Lote 5
FORMULARIO DE COTIZACIÓN 1
OFERTA TÉCNICA
LOTE 5 - REACTIVOS PARA CULTIVO CELULAR
Proceso No.: |  | Licitacion GIZ-P-010/22
Descripcion: |  | REACTIVOS PARA CULTIVO CELULAR
Fecha de la oferta:
Nombre de la empresa:
Persona de contacto:
Dirección:
Teléfonos:
E-Mail:
ÍTEM | NOMBRE DEL ÍTEM | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | UNIDAD DE MEDIDA | DANTIDAD | OFERTA TÉCNICA (Ofertado)
1 | Sal sodica de Carboximetilcelulosa | Sal sodica de Carboximetilcelulosa, en polvo, viscosidad 20-200 cP 4% en agua (25°C). | Frasco x 500 g | 1
2 | Avicel RC-591 | Celulosa microcristalina para cromatografía en capa fina. pH 5 - 7,5 (100 g/l, H₂O, 20 °C) (suspensión). | Frasco x 500 g | 1
3 | Medio DMEM polvo | Medio Eagle modificado de Dulbecco (DMEM), 10 l, polvo, pH de 5.9 a 6.3, con alto contenido en glucosa, L-glutamina, rojo fenol, 36 meses de vida útil, osmolalidad de 240 a 280 mOsm/kg, para cultivo de celulas de mamifero. | 10 sobres x 1 litro | 2
TIEMPO DE ENTREGA: |  | El oferente debe especificar (ofrecer el menor tiempo de entrega posible).

## Lote 6
FORMULARIO DE COTIZACIÓN 1
OFERTA TÉCNICA
LOTE 6 - SISTEMA DE ASPIRACIÓN DE LÍQUIDOS
Proceso No.: |  | Licitacion GIZ-P-010/22
Descripcion: |  | 1 EQUIPO - SISTEMA DE ASPIRACIÓN DE LÍQUIDOS
Fecha de la oferta:
Nombre de la empresa:
Persona de contacto:
Dirección:
Teléfonos:
E-Mail:
ÍTEM | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |  | OFERTA TÉCNICA (Ofertado)
1 | CANTIDAD: | 1
| UNIDAD DE MEDIDA: | Equipo
| CARÁCTERÍSTICAS TÉCNICAS: | SISTEMA DE ASPIRACIÓN DE LÍQUIDOS
CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO:
Sistema de aspiracion completo con bomba de vacio integrada,
Botella de recogida de polipropileno autoclavable,
Asa de botella, tuberia, filtro hidrofobo, adaptadores de red.
Base de deposito, tapa con abertura para los tubos, filtro de 0.45 um, cable sensor de nivel.
Deposito para recogida de liquidos.
Soporte de la botella.
Todos sus componentes autoclavables.
Bomba integrada con control de vacio.
Caudal de la bomba 8 L/min, Caudal de aspiracion 17 mL/s.
Emision de ruido menor a 50 dB.
Tamaño ergonomico pedo ligero no mayor a 4 kilos.
Voltaje de operacion 220V.
Con adaptador para 8 canales de acero inoxidable 40 mm, adaptador 8 canales expulson para puntas descartables con fijacion.
Soporte para el mando del dispositivo.
Adaptador de 1 canal para puntas descartables.
| GARANTÍAS: | Especificar
| CAPACITACIÓN: | Especificar
| MANUALES: | El equipo debe ser entregado con el respectivo manual de usuario.
| INSTALACIÓN: | Entregar el equipo en funcionamiento.
| TIEMPO DE ENTREGA: | El oferente debe especificar (ofrecer el menor tiempo de entrega posible).

## Lote 7
FORMULARIO DE COTIZACIÓN 1
OFERTA TÉCNICA
LOTE 7 - PRO-PIPETA ELECTRÓNICA PARA PIPETAS VOLUMÉTRICAS DE 2ML, 5ML, 10ML
Proceso No.: |  | Licitacion GIZ-P-010/22
Descripcion: |  | 1 EQUIPO - PRO-PIPETA ELECTRÓNICA PARA PIPETAS VOLUMÉTRICAS DE 2ML, 5ML, 10ML
Fecha de la oferta:
Nombre de la empresa:
Persona de contacto:
Dirección:
Teléfonos:
E-Mail:
ÍTEM | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |  | OFERTA TÉCNICA (Ofertado)
1 | CANTIDAD: | 1
| UNIDAD DE MEDIDA: | Equipo
| CARÁCTERÍSTICAS TÉCNICAS: | PRO-PIPETA ELECTRÓNICA PARA PIPETAS VOLUMÉTRICAS DE 2ML, 5ML, 10ML
CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO:
Pro-pipeta electronica dosificadora de liquidos para uso con pipetas volumetricas de 1 hasta 200ml.
Con pipetado continuo de varias horas sin recargar.
Con valvula de seguridad y filtro de membrana hidrofobo de 0.2 um.
| GARANTÍAS: | Especificar
| CAPACITACIÓN: | Especificar
| MANUALES: | El equipo debe ser entregado con el respectivo manual de usuario.
| INSTALACIÓN: | Entregar el equipo en funcionamiento.
| TIEMPO DE ENTREGA: | El oferente debe especificar (ofrecer el menor tiempo de entrega posible).